## Sheet1
科室名称：神外一
序号 | 注册证耗材名称 | 功能 | 使用范围 | 产品参数
1 | 活性生物骨 | 用于填充由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺损 | 用于填充由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺损 | 要求：0.5G、1G、2G、3G
2 | 可吸收骨蜡 | 具有较好的封堵性和止血效果，3min止血有效率达100%；术后2周切口甲级愈合率达100%；植入骨创面后2-4周内被完全吸收，不影响骨创面的愈合；且安全无毒，体内无残留。在很多涉及骨科的手术中，部分患者因使用传统骨蜡导致的创面感染、骨髓炎、长期不愈合等并发症，严重可能会导致患者死亡。所以针对骨创面的止血最好选择可吸收骨蜡，以减少手术风险，提高患者存活率。脊柱手术，特别是脊柱侧弯手术中，创面较大，对骨融合要求较高，也不适合传统不可吸收骨蜡的使用。 | 适用于胸腰椎皮质骨和 松质骨的出血的 毛细血管骨创面 的止血 | 要求： 0.5G、1G、1.5 、2G、3G、4G 熔点：40~50℃ 水分：应不得超过 2.5% 硬度：700~1200gf 酸碱度：5.0~8.0。 重金属：（以 Pb 计）不大于 10μg/g
3 | 一次性使用纤维环缝合器 | 用于修复椎间盘纤维环的撕裂或缺损，维持椎间盘结构的完整性，减少术后复发风险。 | 椎间盘突出患者，行髓核摘除手术后的纤维环切口缝合。 | 要求： 尺寸（mm） 左穿刺针（2支）：左针，外径1.4，内径1.1，长手柄106×58×19，右穿刺针：右针，外径1.4，内径1.1，长手柄106×58×19
4 | PEEK颅骨修复系统 | 该产品适用于颅骨缺损的修补重建、固定的外科治疗 | 三叉神经痛等颅骨缺损修补固定 | 要求：自攻自钻螺钉，阳极氧化， 螺纹直径2mm，螺钉长度5mm）/两孔连接片，长度17.6mm，宽度6mm）/预成型乳突板，长45mm，宽45mm，厚度3mm）/预成型乳突板，长45mm，宽45mm，厚度4mm）
5 | 椎板固定板系统-螺钉 | 适用于脊柱椎管扩大减压术后的椎板成形。 | 脊柱椎板固定术 | 要求： 2.3*5mm、2.3*7mm 2.0*4mm、2.3*5mm、2.0*6mm、2.0*7mm、2.0*8mm
6 | 椎板固定板系统-椎板固定板 | 适用于脊柱椎管扩大减压术后的椎板成形。 | 脊柱椎板固定术 | 要求：18.5mm（0.7厚度）26.5mm（0.7厚度）32mm（1.0厚度）26.5mm、27.9mm、30.7mm、28.7mm
7 | 神经外科微血管减压垫片 | ● 生物稳定性好，永久不吸收 ● 组织相容性好 ● 经特殊加工获得的纤维，固定牢靠 ● 出色的立体稳定性，减少复发 ● 任意撕扯剪裁，使用方便 ● CT显像清晰，随访便捷 | 该产品适用于神经外科显微血管减压术，隔垫在颅神经和责任血管之间进行减压，以治疗因颅神经被颅内血管压迫所致的颅神经疾患。 | 要求：度 (W)(mm):10≤W≤70; 长度 (L)(mm):10≤L≤80； 厚度 (H)(mm):1.0 ≤H≤1.8；神经外科微血管减压垫片克重应为0.09±0.02g/cm2。
8 | 可吸收外周神经修复材料 | 为周围神经损伤修复提供一个结构、力学和生物化学上都高度仿生的微环境，主动引导神经轴突准确再生，实现神经功能的恢复。 1、桥接和导向功能：引导神经准确快速长入，阻隔细胞穿透同时便于营养物质运输； 2、促再生和保护功能：微观界面促进神经外膜再生，宏观形态提供长期机械保护； 3、自适应降解功能：匹配组织生长速度，逐级降解，加速神经修复。 | 该产品适用于外周神经缺损的修复。 推荐术式：主要配合神经卡压减压术、神经吻合术等临床手段应用于包绕 | 要求：10×10、15×15、20×20、20×30、020 材质：PLCL、PELA、PLGA 适应症：适用于外周神经缺损的修复 规格大小：6C㎡≥膜状面积≥1C㎡ 多层结构：内层取向直径≤2um，外层结构孔径≤30um
科室名称：神外二
序号 | 注册证耗材名称 | 功能 | 使用范围 | 产品参数
1 | 植入式可充电脊髓神经刺激器 植入式脊髓神经刺激电极脊髓神经刺激测试电极 植入式脊髓神经刺激延伸导线 植入式骶神经刺激电极 导线套件 植入式骶神经刺激器套件可充电植入式骶神经刺激脉冲发生器套件 | 脊髓电刺激针对慢性意识障碍患者的昏迷促醒治疗是目前广泛的应用治疗方法。 周围神经病变/血管病变导致的缺血及疼痛病人在我国具有较多人群，严重影响患者的生活质量。 因此，本项目旨在将脊髓电刺激疗法应用于外周神经病变患者，扩张下肢小动脉，改善下肢远端血运，缓解疼痛。为其提供更为有效的治疗方式，改善其生活质量。 适用于膀胱过度活动症（OAB）,非梗阻性尿潴留，大便失禁，慢性便秘，慢性盆腔疼痛 | 脊髓电刺激针对慢性意识障碍患者的昏迷促醒治疗是目前广泛的应用治疗方法。 周围神经病变/血管病变导致的缺血及疼痛病人在我国具有较多人群，严重影响患者的生活质量。 因此，本项目旨在将脊髓电刺激疗法应用于外周神经病变患者，扩张下肢小动脉，改善下肢远端血运，缓解疼痛。为其提供更为有效的治疗方式，改善其生活质量。植入式骶神经刺激电极导线套件与植入式骶神经刺激器套件配套使用，适用于骶神经电刺激，用于排尿控制疗法，适用于保守治疗无效或不能耐受保守治疗的患者的膀胱过度活动的症状，包括急迫性尿失禁、明显的尿急，和/或尿频的患者。 用于膀胱过度活动症状状态保守治疗无效或不能耐受保守治疗的16岁以上患者的排尿控制和症状缓解。 | 要求：尺寸(mm) 电极长度（L331-28,280±30)，(L331-33,330±30)(L331-41，410±30)，电极直径1.3mm，刺激触点数量4，连接触点数量4，刺激触点长度3.0mm，刺激触点直径1.3mm，刺激触点间距3.0mm，电阻(Ω)≤200 长47mm*宽51mm*厚10.5mm 长50mm*宽50mm*厚6.8mm 充电(√)，长55mm宽*52mm*厚11mm 充电(√)，顶盖组件端口数量2，顶盖组件触点数量16，顶盖组件紧固螺钉数量2，外壳(钛)，质量（g）38g，尺寸（mm）长55mm*宽52mm*厚10mm 电极直径1.3mm，电极触点数量16，连接触点数量16，刺激触点长度4.0mm，刺激点宽度1.5mm，触点纵向间距1mm，触点横向间距1mm，刺激端长度(56mm)，刺激端宽度(7.5mm)，刺激端厚度1.9mm，电极总长度(cm)30cm/45cm/65cm/ 电极直径1.3mm，电极触点数量16，连接触点数量16，刺激触点长度4.0mm，刺激点宽度1.5mm，触点纵向间距4.5mm，触点横向间距1mm，刺激端长度(64mm)，刺激端宽度(10mm)，刺激端厚度1.9mm，电极总长度(cm)30cm/45cm/65cm/ 电极直径1.3mm,电极触点数量8,连接触点数量8,刺激触点长度3.0mm,刺激触点间距4.0mm电极总长度(cm)45cm/60cm/75cm/90cm 电极直径1.3mm，电极触点数量8，连接触点数量8，刺激触点长度3.0mm，刺激触点间距4.0mm，电极总长度(cm)45cm/60cm 长度(cm)20cm；40cm；60cm 直径(mm)1.3mm，插座端触点数量 8，插头端触点数量 8
2 | 脱钙人牙基质材料 | 主要在脑外科，用于骨修复治疗。 | 主要在脑外科用于骨修复治疗 | 要求：30u，60u，120u，0.5g，1.4g
3 | 一次性使用解剖器 | 用于外科、显微外科手术中血管及软组织的精细剖切和剥离 | 用于外科、显微外科手术中血管及软组织的精细剖切和 剥离 | 要求：刀片(头) 材质为马氏体不锈钢材料30Cr13材质，刀柄材质为ABS材料MC-2\3\4 /刀片(头) 材质为马氏体不锈钢材料30Cr13材质，刀柄材质为TC4钛合金材质QG-2\9
4 | 聚丙烯酸钠纤维敷料 | 1、唯一以高分子锁液层为主要吸收材料的渗液管理工具，吸水锁水能力显著强于常规泡沫敷料。 2、超强渗液管理，降低伤口局部MMP，可以结合压力治疗，减轻伤口局部异味；减少伤口及周围皮肤浸渍，10*10cm规格可以锁定189ml渗液；在40mmHg压力下也可以吸收87ml的渗液，并且不返渗； 3、可以牢牢锁住渗液，绑定MMPs和细菌，加快伤口愈合。 4、柔软亲肤，高透气性，佩戴舒适，减轻伤口局部异味，提高患者满意度 5、经济：减少换药次数2-3倍，减少医护工作量，节约患者治疗成本。 6、、透明聚氨酯薄膜背衬可防水和佩戴淋浴，阻隔细菌和病毒；为伤口提供湿润的愈合环境。 | 普通型 Zetuvit Plus 适用于处理中度至重度渗出性体表伤口：急性伤口（创伤伤口、术后伤口、淋巴瘘伤口）和慢性伤口（褥疮／压疮、下肢动静脉性或混合性溃疡、肿瘤伤口）。可在加压绷带下使用；硅酮型 Zetuvit Plus Silicone 适用于处理中度至高度渗出性伤口：急性伤口（创伤伤口、烧伤、术后伤口）和慢性伤口（溃疡、压疮、肿瘤伤口、糖尿病足溃疡）;硅酮带边型 Zetuvit Plus Silicone Border 适用于处理中度至高度渗出性伤口：急性伤口（烧伤、术后、创伤伤口）和慢性伤口（静脉性溃疡、压疮、糖尿病足溃疡、肿瘤伤口）。 | 要求：1、外观：产品外观应无异物，无损伤、无皱纹、无锋利边缘，保护贴上应无残留凝胶。2、尺寸：外缘尺寸宽（B）125mm±3mm（122-128）mm；外缘尺寸长（A)125mm±3mm（122-128）mm；伤口垫尺寸（D)125mm±3mm（122-128）mm；伤口垫尺寸（C)125mm±3mm（122-128）mm；3、渗液吸收性：100g/100C㎡-220g/100C㎡；4、水蒸气透过率：≥900g（㎡*24h）；5、持粘性：在烘箱内实验期间，贴于不锈钢上的粘贴边的顶端下滑应不大于2.5mm；6、剥离强度：粘贴边每1cm宽度所需的平均力应不小于0.1N；7、阻水性：应能承受500mm静脉压300s；8、酸碱度：检验液与同批空白液做对照PH值之差不得超过1.5；9、重金属ug/g：应不超过1；10、阻菌性：在半湿态（外干内湿）条件下应能阻止细菌通过；11：无菌要求：无菌；12、无菌包装完整性：应为密封；13、密封包装的可撕开性：应为合格。
科室名称：脑肿瘤科
序号 | 注册证耗材名称 | 功能 | 使用范围 | 产品参数
1 | 消融电极（多功能手术解剖器） | 内镜手术中使用可分离组织，电凝止血，减少粘连 | 神经内镜专用器械，双极的长度有特殊技术参数，较一般双极较长，双极的尖端特殊工艺，更加适应内镜操作，术中止血，电凝分离组织 | 要求： 1.单极2000V,双极额定电压500V。 2.电磁兼容应符合YY9706.102-2021和GB9706.202-2021 3.单极表面粗糙度应不大于1.6μm，双极表面粗糙度应不大于3.2μm。 4.单极头与电缆线导通阻抗应小于5Ω。 5.双极的工作头端与连接电缆线插头之间的电阻应≤10Ω。 6.双极将其工作头端短路后，两金属插头之间的电阻应≤10Ω。
2 | 导管 | 手术后引流，脑出血，抗生素涂层，可保持引流时间较长，最长可达28天 | 外科手术术腔，脑室出血引流，血肿腔引流，颅内感染，脑积水等 | 要求：抗生素全面浸渍是由不透射线，硅胶材质，有效降低感染率。
4 | 一次性使用可视球囊引流导管 | 用于将颅内积液、渗出液向体外引流 | 脑出血手术 | 要求：医用TPU材质，有亲水涂层导引针，内含摄像头、体外引流收集装置、牵引针、鲁尔接头护帽组合、止流夹、充气管、转接头、固定圈、直尺。
5 | 颅内球囊扩张导管 | 用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性的狭窄病人的介入治疗，通过球囊扩张，改善颅内动脉血管的血流灌注 | 脑血管介入类手术 | 要求：导管内径：0.017/0.021inch、具有不同头端可塑形段长度， 导管可用长度规格多样，根据病变血管直径和病变节段分为不同球囊规格
6 | 颈动脉球囊扩张导管 | 用于对颈动脉及外周血管阻塞行疾病患者的经皮腔内血管成形术 | 脑血管介入类手术 | 要求：通过性良好，球囊通过外径更小，减小斑块触碰，安全性更佳。可精准扩张病变部位，具有超软材质的Tip头端，确保术中输送和到位更安全。
7 | 栓塞保护器 | 用于血管介入手术中为患者提供远端栓塞的保护 | 脑血管介入类手术 | 要求：高效捕获血栓，可有效防止血栓及斑块逃逸，捕获血栓同时不影响正常血流；确保了术中的精准定位。
8 | 远端通路导管 | 用于以介入治疗方式，经人体外周血管或神经血管，为介入治疗建立通道，输送介入器械 | 脑血管介入类手术 | 要求：内腔0.058inch，可用长度分多种，具有不同规格的远端柔软段。
9 | 输送导管 | 用于将介入器械或诊断器械引入外周血管、冠状动脉和神经血管系统 | 脑血管介入类手术 | 要求：可用长度80cm-100cm、 导管内径：0.088inch、导管外径：8F、具有亲水涂层。
10 | 可调弯导管 | 用于经皮穿刺进入血管系统，在介入诊断或治疗手术中为导丝输送建立通道 | 脑血管介入类手术 | 要求：具有驱动轮可将导管远端调弯到极限位置，
11 | 微导丝 | 用于神经血管和外周血管，辅助诊断或治疗器械顺利到达病变部位 | 脑血管介入类手术 | 要求：具有不同的可用长度：200cm/315cm根据血管病变分为柔软版/标准版、 外径：0.014inch。
12 | 漂浮微导管 | 用于有选择的控制灌注药物、栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周和神经血管 | 脑血管介入类手术 | 要求：聚醚酰胺聚合物 (PEBAX) 能较好地利用血流动力向前漂送遇水润滑，能与DMSO溶剂型液体栓塞剂（如Onyx） 配合使用。
10 | 一次性使用栓塞保护伞 | 用于在颈动脉术中，为患者提供血管远端栓塞保护 | 脑血管介入类手术 | 要求：具有过滤筛网和一个输送及回收鞘管，在病变血管直径下栓子捕获性能95%
13 | 导丝 | 主要用于神经介入手术，通过引导导管和其他器械精准定位 | 产品用于选择性导引和定位导管以及外周和神经血管 内其他介入器械 | 要求：包括控制器和导引器，芯丝，铂金线圈和镍钛合金管，有不同规格不同长度满足临床需求。
14 | 导管鞘 | 主要用于介入手术中建立稳定的血管通路，辅助导管等器械顺利进入血管，减少操作损伤并提高手术效率 | 导管鞘用于建立血管内器械的经皮进入通路，并协助器械输送至外周，冠脉和颅内血管系统 | 要求：包括扩张器和Y阀，鞘管座，显影环，应力释放管和止血阀。
15 | 封堵球囊导管系统 | 封堵球囊导管系统主要用于血管或腔道内封堵、止血、支撑及辅助治疗，其核心功能包括精准定位、临时或永久性封堵、血流调控及配合介入手术操作 | 该产品用于需要暂时性封堵的外周血管和神经血管，可提供临时性血管封堵作用，也可向外周血管和神经血管输注诊断性制剂，如(造影剂)和治疗性制剂如(栓塞材料) | 要求：顺应性高具有不同长度，球囊长度20mm，主要用于复杂不同长度不同直径血管病变的封堵。
科室名称：脑肿瘤科
序号 | 注册证耗材名称 | 功能 | 使用范围 | 产品参数
1 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 四臂聚乙二醇-N-羟基丁二酰亚胺-戊二酸酯、三赖氨酸和聚乙烯亚胺在合适的缓冲溶液中，快速发生亲核取代反应，形成具有空间立体网状结构的水凝胶，水凝胶具有粘附性，并能在施用部位经受一定的压力，可辅助封合硬脑膜，防止脑脊液渗漏。 | 适用于开颅手术中，硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。 | 要求：粉剂溶解时间应不大于3min;破裂强度应不低于80mmHg。溶胀率应不大于自身重量的185%;粘附性和抗渗性能:对凝胶施加50mmHg压力，维持5min应不脱落；酸碱度应为7.8-8.8
科室名称：神外三
序号 | 注册证耗材名称 | 功能 | 使用范围 | 产品参数
1 | 一次性脑电电极 | 适用于采集并获取受观测者人体体表脑电信号 | 脑电图类检测、 睡眠监测类检测， 生物反馈（脑电图技术）类检测 | 要求： 1.电极对在10Hz、不超过100μΑ（峰-峰）的外加电流下，每对电极对的阻抗应 不超过3kΩ。 2.电极对经1 min的稳定期后，出现的失调电压应不大于30mV。 3.电极导线两端直流电阻应不大于3Ω。 4.电极片、连接器与导线连接紧密，无脱落。
科室名称：普外科
序号 | 注册证耗材名称 | 功能 | 使用范围 | 产品参数
1 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 供临床微创内窥镜手术下收集人体组织标本/异物并取出体外用 | 供临床微创内窥镜手术下收集人体组织标本/异物并取出体外用 | 要求： 1.各个使用连接处应牢固，轴向能承受 80N的牵拉力不脱开、不断裂。 2.取物袋封口剥离强度应为 0.1N/mm~0.5N/mm。 3.将内管手柄端固定，张开装置端施加 80N的拉力5分钟，检验连接处不脱开、断裂
2 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 供临床微创内窥镜手术下收集人体组织标本/异物并取出体外用 | 供临床微创内窥镜手术下收集人体组织标本/异物并取出体外用 | 要求： 1.各个使用连接处应牢固，轴向能承受 80N的牵拉力不脱开、不断裂。 2.取物袋封口剥离强度应为 0.1N/mm~0.5N/mm。 3.将内管手柄端固定，张开装置端施加 80N的拉力5分钟，检验连接处不脱开、断裂
科室名称：麻醉科
序号 | 注册证耗材名称 | 功能 | 使用范围 | 产品参数
1 | 一次性使用无菌气管插管 | 供临床麻醉或急救时建立人工气道用连接麻醉机、呼吸机等呼吸回路。采集管连接呼末二氧化碳监护模块。 | 目前手术室内短小手术较多如宫腔镜检查、输尿管支架置入术等，使用该耗材，刺激小，所需麻醉深度较气管插管浅，更有利于患者苏醒恢复，加快周转。另外神三行MRI引导下激光热凝毁损术的患儿均需在全麻下进行，但核磁室无专用麻醉机，使用该耗材，可避免上呼吸道梗阻，最大限度保障患者通气安全。 | 要求：经鼻带采集管型 (IV) 无囊: 3.0、5.0、7.0
2 | 一次性使用热湿交换过滤器 | 适用于建立人工气道的患者, 对其呼吸的气体进行热湿交换和/或过滤微。既可用于呼吸机，也可用于气管切开和气管插管。 | 目前科室有呼吸通路过滤器，但只有一个规格，儿童及婴幼儿使用时死腔量较大，会增加无效通气。故申请儿童以及婴儿两个规格。其产品过滤效率高，能够达到99.9%。 | 要求：规格需适用婴幼儿及儿童
3 | 一次性神经阻滞 穿刺套件 | 超声引导下神经阻滞实施时， 更清楚的显示针尖位置，提升阻滞成功率；并在感控套件（消毒洞巾、消毒刷、无菌探头套）配合下，有效降低感染发生。 | 适用于对患者施行神经阻滞时穿刺、注射药物使用目前普外、产科手术和骨科手术的大量开展使区域神经阻滞成为必要麻醉技术 | 要求： 1.阻滞针由针座、游标、针管、保护套、针芯组成。针管须满足可定制针尖斜面（较大范围）。需有螺纹型非涂层增强显影功能，满足超声下可视化穿刺阻滞，针管外径范围达到0.5mm-0.9mm，针长范围须达到5cm-18cm。 2.须提供超声保护套及其他消毒附件
4 | 耐药三通 | 1.耐药三通带接头的主体由聚酰胺（PA）制成，此材质在脂溶性药物持续输注96小时不会发生化学反应，从而规避了三通开裂所造成的各种风险，符合安全输液和感控的要求； 2.此耐药三通带不同长度的延长管，方便术中给药并可收费；手术室输液通常需在输液器前端加用延长管（一次性使用延长管不能收费，占科室支出）。 3.耐药三通具备45度旋档的专利设计可使医护人员迅速旋至准确位置，360度可旋转设计，易于与其他输液系统装置连接而不必担心出现连接角度偏差。 | 1、用于输液治疗和压力监测 2、目前临床所用三通都为聚碳酸酯（PC）材质，这种材质在脂溶性药物输注约一小时后会和药物发生化学反应，导致环境应力开裂，造成药物缓慢外渗并逐渐加剧，长时间使用会产生供药不足、血液渗漏、病原体侵入和空气栓塞等风险。此现象在手术室内已发生多次。 | 要求： 1、单独耐药三通及带不同长度延长管的耐药三通 2、脂溶性药物持续输注96小时不会发生化学反应，符合安全输液及感控要求 3、易于与其它输液装置连接
科室名称：口腔科
序号 | 注册证耗材名称 | 功能 | 使用范围 | 产品参数
1 | 骨填充材料 | 产品基于引导骨组织再生技术的基本原理设计制备的，即根据上皮细胞和成纤维细胞迁移速度较快，而成骨细胞迁移速度较慢的特点，将骨填充材料植入骨缺损区域，覆盖屏障膜，为骨组织再生创造一个相对封闭的环境，保护血凝块、募集生长因子、缓解组织压力，实现骨缺损区的修复性骨再生。 | 适用于颌面非承重部位骨缺损填充；与屏障膜联合使用，用于口腔科手术的骨缺损修复，包括：拔牙后及残根拔除术后拔牙窝填充、牙槽嵴恢复、牙周疾病引起的牙槽骨缺损修复。 | 要求： 1、动物组织来源：牛股骨松质骨 2、制备工艺：温和萃取、低温煅烧 3、成份：羟基磷灰石 4、孔结构：梯度多孔结构，介孔＋大孔 5、孔隙率：70~90% 6、比表面积：检测值100~110㎡/g
科室名称：呼吸消化科
序号 | 注册证耗材名称 | 功能 | 使用范围 | 产品参数
1 | 加热呼吸管路 | 高压高流量吸氧 | 专用连接迈思高流量设备 | 要求：长度：1.8M
科室名称：手术室
序号 | 注册证耗材名称 | 功能 | 使用范围 | 产品参数
1 | 一次性密封手助套袖 | 1. 一次性密封手助套袖两端设置可勒紧的束绳，可根据使用需求固定位置避免滑脱。2. 在做胸腔镜腹腔镜手术中有明确的收费项目，可单独计费，节约科室成本，在DRG中占比极低。价格合理，且无同类产品。3. 采用创新的套叠设计，具有良好的伸展性，一拉展开，较保护套操作更加简单方便，可有效降低操作人员的工作量，节省时间。4. 该产品系无菌包装，术前将其直接套在导线或仪器上，可充分保证术部无菌环境。可显著降低器械污染率和损坏率,并降低患者术后切口感染风险。术后一次性清除，具有方便、清洁减少医务人员的工作强度的优点，有效节约仪器维护及导线更换的开支。 | 用于隔离腔镜与患者，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的患者伤口部位造成感染。 | 要求： 1.材质：医用聚乙烯膜 2.规格尺寸（长度×直径）：200 cm×14 cm，聚乙烯膜的厚度应不小于0.03mm。 3.断裂力 3.1 一次性密封手助套袖聚乙烯膜纵向断裂力最大拉力应不小于20N。 3.2 一次性密封手助套袖聚乙烯膜横向断裂力最大拉力应不小于10N。 3.3 一次性密封手助套袖聚乙烯膜断裂伸长率应不小于200%。 4 .阻水性 一次性密封手助套袖聚乙烯膜应能承受500mm静水压的时间应不小于300s。 5. 可伸展性 一次性密封手助套袖聚乙烯膜的永久变形应不大于5%。 6.无菌 经灭菌后产品应无菌。 7 .环氧乙烷残留量 采用环氧乙烷灭菌，其环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 8.折叠方式 该产品实物为套叠方式至于消毒纸袋内
科室名称：泌尿外科
序号 | 注册证耗材名称 | 功能 | 使用范围 | 产品参数
1 | 一次性使用无菌激光光纤 | 传输激光能量 | 在医疗机构中使用，与输出波长为980nm~2100nm的激光器配合使用，用于膀胱结石、输尿管结石、肾结石；前列腺剜除术。 | 要求： 1.用于与医用激光配套使用，传输激光器产生的能量，用于激光手术。 2.与输出波长为2100nm的激光器配合使用，用于传输激光能量。 3.适配SMA905连接器。 4.光纤经环氧乙烷灭菌，无菌提供。 5.光纤芯径210μm和光纤芯径272μm。 6.光纤具有射频识别功能。 7.光纤射频识别使用的频带为120-134KHz。 8.光纤传输效率不低于90％。 9.发散角<220mrad。 10.具有光纤连接器RFID装置，以提示光纤的连接状态。
2 | 一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管 | 通过视频监视器提供影像 | 用于通过视频监视器提供影像供泌尿系统上尿路内的观察、诊断和治疗 | 要求： 1、镜体直径7.5Fr 2、器械通道（F）：3.6F 3、亲水涂层 4、亮度：0.8lm；视场角：120°；弯曲度：≥270°；景深(mm)：3-100mm；像素数：16万；白平衡：自动白平衡
3 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 与电子内窥镜图像处理器配合使用，用于泌尿系统上尿路及肾疾病检查、诊断或治疗中成像 | 经尿道输尿管软镜碎石术、输尿管套石篮取石术、输尿管镜下钬激光切开术等。 | 要求： 视场角：≥120°；景深：3-50mm；先端部外径：≤6.7Fr.；插入部外径：≤7.5Fr.；尖端设计：楔形头端；工作通道内径：≥3.6Fr.；弯曲角度：向上≥275°，向下≥275°；工作长度：680mm；手柄拨杆具有阻尼自锁功能；三通有防漏水防喷溅设计，保证手术的安全性；网尾可以左右旋转共120°。
4 | 一次性使用测压导管及附件 | 实时监测膀胱、输尿管、肾盂压力 | 泌尿系统内窥镜检查及手术时，监测膀胱、输尿管、肾盂压力 | 要求： 1、专用的测压设备恒汐系统配合使用 2、鞘管柔性头端3mm无钢圈设计 3、鞘管表面涂覆亲水涂层 4、可拆卸式封水帽 5、鞘管管身有深度标识 6、实时监测肾盂内压力 7、可弯曲可负压
5 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 在泌尿系统内窥镜检查及手术时，建立通道，以便于内窥镜或其他器械进入泌尿道 | 泌尿系统内窥镜检查及手术时，建立工作通道 | 要求： 1、可弯曲可负压 2、产品外鞘及扩张器锥形头端部分覆有超滑亲水涂层 3、鞘管内包覆弹簧支撑圈 4、扩张器头端采用柔软锥形设计 5、全规格：外径10Fr、11Fr、12Fr；内经：12Fr、13Fr、14Fr 6、搭配恒汐系统